常州市儿童医院公开招标采购公告

常州市儿童医院医疗设备将进行公开招标采购，现欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

一、项目编号：CZETYY[2016] 1 号

二、项目名称：平板式数字化X线摄影系统

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商特定条件要求：具有医疗器械经营企业许可证。

四、投标文件接受信息

投标文件开始接收时间：2016年3月25日

投标文件接收截止时间：2016年3月31日

投标地址：常州市儿童医院医疗器械科

五、本次采购联系事项

采购联系人：周老师

采购咨询电话：0519-69808626

参数要求见附件

附件：      平板式数字化X线摄影

系统性能参数及服务要求

一、设备名称：

平板式数字化X线摄影系统。

二、数量：

1台。

三、设备用途：

所招设备须整套原装进口，用于放射科机房X线摄影，可进行各部位（乳腺除外）、各体位、各角度数字化X线摄影。要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料即刻显示，储存在大容量硬盘里，连接PACS网络或者直接打印图像。

四、具有整机SFDA及CCC认证。

五、要求国际知名品牌，江苏三甲级医院装机≥15台以上并提供用户名单。

六、主要部件及性能参数:

| 条目号 | 技术和性能参数名称 | 投标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 |  |
| 1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变式（≥100kHz） |
| 1.2 | 千伏范围 | 40-150KV，每步1KV |
| 1.3 | 最大输出毫安 | ≥800mA（80KV） |
| 1.4 | mAs范围 | 0.32-500mAs |
| 1.5 | 最短曝光时间 | ≤1ms |
| 1.6 | 曝光至图像预示时间 | ≤5s |
| 1.7 | 自动曝光功能及手动调节设置 | 具有 |
| 1.8 | 具有区域剂量计算和显示功能 | 具有 |
| 2 | X线球管 |  |
| 2.1 | 悬吊式X线球管 | 具有 |
| 2.1 | 球管焦点 | 双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm |
| 2.2 | 阳极热容量 | ≥300kHu |
| 2.3 | 旋转阳极转速 | ≥9000转/分 |
| 2.4 | 最大功率 | 大焦点：≥100KW，小焦点：≥40KW |
| 2.5 | 与探测器具有自动跟踪功能 | 具有 |
| 2.6 | 自动缩光器，也可手调 | 具有 |
| 2.7 | 内置射线硬化滤片 | 具有 |
| 3 | X线球管支撑臂 |  |
| 3.1 | 双向活动悬吊式 | 具有 |
| 3.2 | 纵向长度轨道移动 | ≥300cm |
| 3.4 | 横向长度轨道移动 | ≥ 150cm |
| 3.5 | 沿垂直轴旋转角度 | ≥ ±180° |
| 3.6 | 沿水平轴旋转角度 | ≥125° |
| 3.7 | 自动跟踪功能 | 具有 |
| 4 | 摄影平床 |  |
| 4.1 | 电动四方向移动 | 横向移动≥13cm，纵向移动≥50cm |
| 4.2 | 床面尺寸 | 不低于240×75cm |
| 4.3 | 承重能力 | ≥210KG |
| 4.4 | 可拔插活动滤线栅 | 栅密度40lp/cm，栅比12:1 |
| 5 | X线探测器 |  |
| 5.1 | 探测器类型 | 碘化铯/非晶硅，整板，非拼接 |
| 5.2 | 探测器面积 | 43cm×43cm |
| 5.3 | 像素尺寸 | ≤143μm |
| 5.4 | 像素矩阵 | 3000×3000 |
| 5.5 | 分辨率 | ≥3.5lp/mm @ 0lp/mm |
| 5.6 | 成像数据位 | ≥14bit |
| 5.7 | 冷却方式 | 自然冷却，无水冷、风冷等任何冷却装置 |
| 6 | 胸片架 |  |
| 6.1 | 探测器电动式升降、旋转、倾斜 | 带无线遥控手柄 |
| 6.2 | 电离室自动曝光≥5个探测点 | 具有 |
| 6.3 | 探测器上下移动范围 | ≥150cm（探测器中心距离地面30-180cm） |
| 6.4 | 探测器倾斜范围 | -20°-+90° |
| 7 | 图像采集工作站 |  |
| 7.1 | 专用数字化图像处理工作站 | 具有 |
| 7.2 | windows操作系统 | 具有 |
| 7.3 | 硬盘存储:≥500G | 图像存储容量≥3000幅（非压缩） |
| 7.4 | 内存:≥8G | 具有 |
| 7.5 | 配备动态范围扩展软件 | 具有 |
| 7.6 | 配备自动图象范围探测,修整功能 | 具有 |
| 7.7 | 配备专用的全身各部位处理软件 | 根据解剖部位进行自动图像优化处理 |
| 7.8 | 具有局部放大观察功能 | 具有 |
| 7.9 | 具有病人资料显示 | 具有 |
| 7.10 | 具有边缘增强功能 | 具有 |
| 7.11 | 具有窗宽窗位调节功能 | 具有 |
| 7.12 | 具有动态范围调节功能 | 具有 |
| 7.13 | 具有图象反转功能 | 具有 |
| 7.14 | 具有漫游功能 | 具有 |
| 7.15 | 具有图像标注功能 | 具有 |
| 7.16 | 具有暴光参数自动选择 | 具有 |
| 7.17 | 具有图像调整 | 具有 |
| 7.18 | 具有AEC | 具有 |
| 7.19 | 具有病人数据输入功能 | 具有 |
| 7.20 | 图像排版功能 | 具有 |
| 7.21 | 探测器曝光量显示 | 具有 |
| 8 | 监视器 | 具有 |
| 8.1 | 监视器≥19英寸 | 具有 |
| 8.2 | 高压发生器控制与系统操作高度集成 | 具有 |
| 9 | 网络 |  |
| 9.1 | 接口 | 安装时及后期与PACS、HIS、RIS等的对接 |
| 9.2 | Dicom print | 具有 |
| 9.3 | Dicom worklist | 具有 |
| 9.4 | Dicom MPPS | 具有 |
| 9.5 | Dicom storage and export | 具有 |
| 9.6 | 网络速度 | ≥100MB/秒 |